高精度YHT200便携式里氏硬度计

- 概述：

YHT200是在已有里氏硬度测量仪器产品基础上，对硬度测量机理和电路性能方面进行的创新性改进。经过技术、工艺的创新和连续７２小时的出厂老化处理，使得产品性能更加稳定，精度更高。支持便携式全中文自主供电的热敏高速打印机与人性化连接ＰＣ的处理软件两种数据处理方案兼备是LY500独到的优势所在。现场打印方便快捷、工作安静，操作灵活，满足不同个性化用户的现场需求。低功耗设计，连接电脑数据交换，海量存储。不少于200小时的待机时间，ＡＡ五号普通电池供电，携带方便，更换灵活。特别适合工作现场和野外作业。

二、特征:

1.完全密封的金属外壳，小巧、便携、可靠性高，适用于恶劣的操作环境，抗振动、冲击和电磁干扰的能力强，坚固耐用；

2.依据里氏硬度测量原理，可以对多种金属材料进行检测。测量范围广泛，对测量工件没有形状限制，支持360 º测量方向，并具有开机示值软件校准功能，更能保证数据在任意行业不同的规范和标准下适用与精确。

3.支持多种硬度计制氏里氏(HL)、布氏(HB)、洛氏B(HRB)、洛氏C(HRC)、洛氏A(HRA)、维氏(HV)、肖氏(HS)。测量之前和测量之后均可以进行硬度制氏之间的平行转换。

4.绝好的兼容性能，七种冲击装置无需要校准自动识别。异型冲击装置及系列异型支撑环价格合理，满足不同客户不同领域的最大需求。

5.全中文大屏幕128*84图形点阵LCD液晶显示, 具有EL背光灯支持，方便在光线昏暗环境中使用。

6.主机面板全中文菜单式操作，电路设计体现人性化理念，一键式实现材料和硬度制氏的任意切换，简单方便。

7.带有常用２３２即插即用接口，标准配置备有连接电脑的PC数据处理软件以及微型现场高速热敏打印装置。方便、灵活即时处理现场数据。

8.大容量存储最大600组（冲击次数32～1）硬度测量数据，每组数据包括单次测量值、平均值、测量日期、冲击方向、次数、材料、硬度制等信息。利用软件连接电脑还可实现海量存储。

9.可预先设置硬度值上、下限，超出范围自动报警，方便用户批量测试的需要。

10.支持“锻钢（Steel）”材料，当用D/DC型冲击装置测试“锻钢”试样时，可直接读取HB值，无需人工查表。

11．具有自动休眠、自动关机等节能功能，低功耗设计，2节AA五号电池供电，方便更换，电池可靠性更强。

12．外形尺寸：132 X 76.2

13．整机重量：345g

三、适用材料：

钢和铸钢、合金工具钢、不锈钢、灰铸铁、球墨铸铁、铸铝合金、铜锌合金（黄铜）、铜锡合金（青铜）、纯铜、锻钢

四、主要应用领域：

- 模具型腔，型芯。

- 轴承及其它零件。

- 压力容器、汽轮发电机组及其设备的失效分析。

- 重型工件。

- 已安装的机械或永久性组装部件。

- 试验空间很狭小的工件。

- 要求对测试结果有正规的原始记录。

- 金属材料仓库的材料区分。

- 大型工件大范围内多处测量部位的快速检验。

五、技术参数：

- 测量范围：

(170-960)HLD,(17-68.5)HRC,(19-651)HB,(80-976)HV,(30-100)HS,(59-85)HRA,(13-100)HRB

- 测量方向：支持360º(垂直向下、斜下、水平、斜上、垂直向上)

- 硬度制式：里氏(HL)、布氏(HB)、洛氏B(HRB)、洛氏C(HRC)、洛氏A(HRA)、维氏(HV)、肖氏(HS)

- 示值误差：HLD：±5     HRC：±1       HB：±4

- 显示：点阵LCD，128×64图形点阵液晶

- 数据存储：最大600组（冲击次数32～1）

- 工作电压：3V（2节AA尺寸碱性电池串联）

- 持续工作时间：约50小时（不开背光时）

- 通讯接口标准：RS232

六、工作条件：

环境温度：操作温度－20～＋60℃；存储温度：-30℃～＋60℃

相对湿度≤90％；

周围环境无强烈振动、无强烈磁场、无腐蚀性介质及严重粉尘。

七、开机显示与简要说明：

开机后会自动进入主显示界面，如下图所示：

- 电池电量：显示剩余电量。

- 冲击方向：当前冲击方向。

- 平均值：达到设定的冲击次数后，显示平均值时出现。

- 硬度制式：当前测量值的硬度制。

- 测量值：当前单次测量值（无平均值提示），当前平均值（有平均值提示）。

- 显示表示超过转换或测量范围，表示低于转换或测量范围。

- 材料：当前设定的材料。

- 冲击次数：测量时显示已经完成的冲击次数，用次数快捷键设置冲击次数时显示设置的冲击次数，浏览单次测量值时显示单次测量值的对应次数。

八、数据处理软件：

存入：将测量出来的数据存储

调出：将数据从主机中调出

打印：将数据打印输出，A4界面

超限：设置公差限后的超限显示

清除：清除测量数据

连接：设定与主机连接

断开：设定与主机断开

下载：把数据下载到本地，实现海量存储

设置：参数设置

帮助：即时帮助功能

八、标准配置：

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 2 | 标准里氏硬度块 | 1块 |
| 3 | D型冲击装置 | 1只 |
| 4 | 尼龙刷A | 1只 |
| 5 | 小支承环 | 1只 |
| 6 | AA（5号）尺寸碱性电池 | 2节 |
| 7 | 随机资料 | 1份 |
| 8 | ABS仪器箱 | 1只 |
| 9 | 电池仓工具 | 1把 |
| 10 |  |  |

九、可选配置（异型冲击装置）：

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 异型冲击装置 | 7种 |
| 2 | 异型支撑环 | 12个 |
| 3 | 冲击球头 | 2种 |
| 4 | 微型打印机 | １只 |
| 5 | 微型打印机充电器 | １只 |
| 6 | 打印机线缆 | 1条 |
| 7 | 数据传输处理软件 | 1套 |
| 8 | 数据通信线缆 | 1条 |

七种异型冲击装置

系列异型支撑环

十、测量范围表：

| 材料 | 硬度制 | 冲击装置 |
| --- | --- | --- |
|  |  | D/DC | D+15 | C | G | E | DL |
| Steel and cast steel 钢和铸钢 | HRC | 17.9～68.5 | 19.3～67.9 | 20.0～69.5 |  | 22.4～70.7 | 20.6～68.2 |
|  | HRB | 59.6～99.6 |  |  | 47.7～99.9 |  | 37.0～99.9 |
|  | HRA | 59.1～85.8 |  |  |  | 61.7～88.0 |  |
|  | HB | 127～651 | 80～638 | 80～683 | 90～646 | 83～663 | 81～646 |
|  | HV | 83～976 | 80～937 | 80～996 |  | 84～1042 | 80～950 |
|  | HS | 32.2～99.5 | 33.3～99.3 | 31.8～102.1 |  | 35.8～102.6 | 30.6～96.8 |
| Steel锻钢 | HB | 143～650 |  |  |  |  |  |
| CWT、ST 合金工具钢 | HRC | 20.4～67.1 | 19.8～68.2 | 20.7～68.2 |  | 22.6～70.2 |  |
|  | HV | 80～898 | 80～935 | 100～941 |  | 82～1009 |  |
| Stainless steel 不锈钢 | HRB | 46.5～101.7 |  |  |  |  |  |
|  | HB | 85～655 |  |  |  |  |  |
|  | HV | 85～802 |  |  |  |  |  |
| GC. IRON 灰铸铁 | HRC |  |  |  |  |  |  |
|  | HB | 93～334 |  |  | 92～326 |  |  |
|  | HV |  |  |  |  |  |  |
| NC、IRON 球墨铸铁 | HRC |  |  |  |  |  |  |
|  | HB | 131～387 |  |  | 127～364 |  |  |
|  | HV |  |  |  |  |  |  |
| C．ALUM 铸铝合金 | HB | 19～164 |  | 23～210 | 32～168 |  |  |
|  | HRB | 23.8～84.6 |  | 22.7～85.0 | 23.8～85.5 |  |  |
| BRASS 铜锌合金 （黄铜） | HB | 40～173 |  |  |  |  |  |
|  | HRB | 13.5～95.3 |  |  |  |  |  |
| BRONZE铜锡合金 （青铜） | HB | 60～290 |  |  |  |  |  |
| COPPER纯铜 | HB | 45～315 |  |  |  |  |  |

十一、异型冲击装置技术参数与适用介绍表：

| 异型冲击装置 | DC(D)/DL | D+15 | C | G | E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冲击能量 冲击体质量 | 11mJ 5.5g/7.2g | 11mJ 7.8g | 2.7mJ 3.0g | 90mJ 20.0g | 11mJ 5.5g |
| 球头硬度: 球头直径: 球头材料: | 1600HV 3mm 碳化钨 | 1600HV 3mm 碳化钨 | 1600HV 3mm 碳化钨 | 1600HV 5mm 碳化钨 | 5000HV 3mm 金刚石 |
| 冲击装置直径: 冲击装置长度: 冲击装置重量: | 20mm 86(147)/ 75mm 50g | 20mm 162mm 80g | 20mm 141mm 75g | 30mm 254mm 250g | 20mm 155mm 80g |
| 试件最大硬度 | 940HV | 940HV | 1000HV | 650HB | 1200HV |
| 试件表面平均粗糙度Ra: | 1.6μm | 1.6μm | 0.4μm | 6.3μm | 1.6μm |
| 试件最小重量: 可直接测量 需稳定支撑 需密实耦合 | >5kg 2～5kg 0.05～2kg | >5kg 2～5kg 0.05～2kg | >1.5kg 0.5～1.5kg 0.02～0.5kg | >15kg 5～15kg 0.5～5kg | >5kg 2～5kg 0.05～2kg |
| 试件最小厚度 密实耦合 硬化层最小深度 | 5mm ≥0.8mm | 5mm ≥0.8mm | 1mm ≥0.2mm | 10mm ≥1.2mm | 5mm ≥0.8mm |
| 球头压痕尺寸 |
| 硬度300HV时 | 压痕直径 压痕深度 | 0.54mm 24μm | 0.54mm 24μm | 0.38mm 12μm | 1.03mm 53μm | 0.54mm 24μm |
| 硬度600HV时 | 压痕直径 压痕深度 | 0.54mm 17μm | 0.54mm 17μm | 0.32mm 8μm | 0.90mm 41μm | 0.54mm 17μm |
| 硬度800HV时 | 压痕直径 压痕深度 | 0.35mm 10μm | 0.35mm 10μm | 0.35mm 7μm | -- -- | 0.35mm 10μm |
| 冲击装置适用范围 | DC型测量孔或园柱筒内; DL型测量细长窄槽或孔；D型用于常规测量 | D+15型接触面细小，加长，适宜测量沟槽或凹入的表面 | C型冲击力小，对被测表面损伤很小，不破坏硬化层，适合测量小轻薄部件及表面硬化层。 | G型测量大厚重及表面较粗糙的铸锻件 | E型测量硬度极高材料 |

# Text boxes

平均值

硬度制式

材料

冲击次数

冲击方向

电池电量

测量值