一、概述

ZKB5系列圆形隔爆数显表，是针对室内外恶劣环境和易燃易爆区开发研制的智能型数显表 。可与传感器或变送器配套构成各种量程的温度、压力、液位、流量 、P H等的测量显示 。

ZKB5型是一款经济型单回路隔爆数显表，精巧型隔爆外壳; 一路输入，可选择电流4～20mA 、热电阻 、热电偶三种信号；量程设定：电流输入时由按键编程设定；四位数字显示，小数点位置可通过按键编程设定。

二、技术指标

基本误差：0.2％F.S±1个字；        分 辨 力：1、0.1、0.01、0.001；

显示范围：－1999～9999；           回路压降：4mA时<2.8VDC，20mA时<3.2VDC；

供电电源：DC 24V；                 使用环境：温度-20~ 45℃、湿度≤95%RH；

防爆等级：ExdⅡCT6(ZKB5)；         电气接口：M20×1.5mm，2个 。

输入信号：标准电流4-20mA，热 电 偶K、S、B、T、E、J、W R E，热 电 阻PT100。

采样速率：最快10次/S，最慢1.8次/S,速率可调。

三、选型说明

| 型 号 | 说 明 |
| --- | --- |
| ZKB5 - □ ZKA5 - □ | 防爆型罐旁指显示仪（防爆等级ExdIICT6） 防护型罐旁显示仪（防护等级IP65） |
| 输入 | A | 电流4～20mA |
|  | T | 热电偶 |
|  | R | 热电阻 |
| 热电阻、热电偶输入时需在订货时注明分度号、量程 |

四、安装接线

接线时需先将表头向上拔出，然后接线,接线完成检查无误后，再将表头装回。

注意事项：

本仪表为电流输入型仪表，严禁直接接入电压源，电流输入范围必须在额定的范围内，超过正常工作范围，仪表会烧坏。如果客户接入了错误的电源或者超大电流损坏仪表，本公司不承担任何责任。

-1-

五、设置方法

设置流程：

按键状态：1.两个按键同按；2.单独按上键；3.单独按下键。共三种状态。

按键的状态为按下再弹起来才有效，按键不支持连按。按键设置数据的时候需要注意。

-2-

| 型 号 | 说 明 |
| --- | --- |
| ZKA5 - □ | 防护型罐旁显示仪（防护等级IP65） |
| 输入 | A | 电流4～20mA |
|  | T | 热电偶 |
|  | R | 热电阻 |
| 热电阻、热电偶输入时需在订货时注明分度号、量程 |

# Text boxes

正常使用状态

同按

或

仪表设置密码，通过按键移位、键修改数值，将密码值修改为“66”。

同按

即量程下限显示值，通过按键移位、键修改数值。

同按

零位显示值

即量程上限显示值，通过按键移位、键修改数值。

同按

满度显示值

选择小数点

通过按、键修改0到3位小数点位置。

同按

通过按、键修改数值。一般用于非线性误差时，对量程中点进行修正。线性误差时，可通过修改量程上、下限来修正误差。

同按

中点补偿值

通过按、键修改数值。值越大显示越稳定，但是越大显示更新速率越慢。

同按

滤波系数

结束。

同按

正常使用状态