Amphenol  Nova sensor NPH系列传感器

说明

- Novasensor 公司的NPH系列，将集成化的敏感芯片封装于标准的TO-8型电子外壳内，便于安装到印制线路板上，是具有良好性价比的产品。

- 正如Novasensor公司的所有硅压力传感器一样，NPH系列应用了senstable温度补偿工艺技术，将温度补偿的电阻环路制作在混合陶瓷基片上，在0~70℃的温度补偿范围内，提供了最小的温度误差0.75%（最大值）。

- 本系列可用于非腐蚀性气体和干燥空气的绝压、表压和差压检测，具有优良的性能。

特点：

- 固态、高可靠性、高灵敏度

- 标准TO-8封装，可用于PC板安装

- 可与非腐蚀性气体介质兼容

- 恒流1.5mA供电

- 具有绝压、表压和差压形式

- 压力范围：0~2.5KPa到0~700KPa

- 线性0.1%FSO(典型值)

- 0~70℃温度补偿,温度系数：0.2%FSO(典型值)

应用

- 气动控制系统

- 自动检测和过程控制系统

- 供暧、通风和空气调节

- 医疗设备：灌注泵、血压计和呼吸机

- 航空仪表：高度计、气压表和机舱压力检测设备

- 计算机外围设备

| 特 性 参数 单位 备注 |
| --- |
| 压力范围 0~2.5 KPa 低压 0~7 KPa 低压 0~30 KPa 低压 0~100 KPa 中压 0~200 KPa 中压 0~700 KPa 中压 过 载 5X 低压、额定压力 4X 中压、额定压力 |
| 电气性能 25℃（除非另有说明） |
| 工作电压 1.5 mA 最大2mA 绝缘电阻 107 Ω 50VDC 输入阻抗 3200 Ω ±25% 输出阻抗 5000 Ω ±20% 桥 阻 5000 Ω ±20% |
| 环境条件 |
| 工作温度 -40~125 ℃ 补偿温度 0~70 ℃ 振 动 10 g 20~2000Hz 冲 击 100 g 11ms 寿命(冲击压力循环) 10X106 次 |
| 物理特性 |
| 重 量 <5 g 兼容介质 非腐蚀性气体和干燥空气 |
| 技术指标(没有其它说明,经0~70℃的温度补偿,所有测试值勤相对25℃、1.5mA恒流供电) |
| 特 征 | 2.5kpa | 7、30kpa | 100、200、700kpa |  |
|  | 最小 | 典型 | 最大 | 最小 | 典型 | 最大 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 | 备注 |
| 零点输出 | -8 | ±2 | 8 | -4 | ±2 | 4 | -2 | ±1 | 2 | mV |  |
| 满度输出 2.5kpa 7kpa 30kpa 100/200/700kpa | 25 | 50 | 90 | 50 75 | 75 100 | 150 125 | 75 | 100 | 125 | mV mV mV mV |  |
| 线性度 | -1 | 0.1 | 1 | -0.25 | 0.05 | 0.25 | -0.1 | 0.05 | 0.1 | %FSO |  |
| 重复性和迟滞 | -0.2 | 0.05 | 0.2 | -0.2 | 0.05 | 0.2 | -0.05 | 0.01 | 0.05 | %FSO |  |
| 零点温度系数 低 压 100kpa 200/700kpa | -3 | 0.5 | 3 | -2 | 0.5 | 2 | -0.6 -0.5 | -0.4 -0.2 | 0.6 0.5 | %FSO %FSO %FSO |  |
| 满度温度系数 低压 100kpa 200/700kpa | -3 | 0.5 | 3 | -2 | 0.5 | 2 | -0.6 -0.5 | -0.4 -0.2 | 0.6 0.5 | %FSO %FSO %FSO |  |
| 温度滞后 | -0.75 | ±0.5 | 0.75 | -0.5 | ±0.2 | 0.5 | -0.1 | ±0.05 | 0.1 | %FSO | 100小时 |
| 短期稳定性 |  | ±5 |  | ±5 |  |  | ±5 |  |  | uV/V | 1年 |
| 长期稳定性 | ±0.5 |  |  | ±0.1 |  |  | ±0.1 |  |  | %FSO | 1年 |

性能指标

结构尺寸

单位：ｍｍ（ｉｎ）

应用电路

工作原理:

选型：

注：1、现以改进型（防潮、防尘）的2.5kpa表压型产品序列号为 NPH-8-C00533，替代NPH-8-002.5GH。

2、绝压类型限30kpa（含30kpa）以上量程

# Text boxes

压   力

8  TO-8

压力范围（kpa）

  - 2.5 kpa

007       7 kpa

030       30 kpa

100       100 kpa

- 200 kpa

700       700 kpa

测压型式

A     绝压

G     表压

D     差压

H：混合基片

I：具有增益调节

电阻的混合电路

压     力

H   集管式

压     力

novasensor

# N  P  H -  X   - XXX -   X  -  X